## Už 2025 m.
F2-DI-6 7.3-1/2024-11-15
MATAVIMO NEAPIBRĖŽČIŲ SUVESTINĖ
Pastabos: |  | Informuojame, kad šioje lentelėje pateikiami duomenys yra skirti vertinti tyrimams, kurie atliekami UAB Diagnostikos laboratorija padalinių laboratorijose. Vertinant reikia atsižvelgti į tai, kurioje laboratorijoje ir kokiu tyrimo metodu buvo atliktas tyrimas. Išplėstinės matavimo neapibrėžtys (U) apskaičiuotos pagal duomenis, sukauptus per laikotarpį nuo 2025-01-01 iki 2025-12-31.
Tyrimas / parametras | Matavimo vienetai | Kauno padalinio laboratorija |  |  | Vilniaus padalinio laboratorija |  |  | Klaipėdos padalinio laboratorija |  |  | Šiaulių padalinio laboratorija |  |  | Panevėžio padalinio laboratorija |  |  | Tauragės padalinio laboratorija |  |  | Marijampolės padalinio laboratorija |  |  | Ignalinos padalinio laboratorija
|  | Mažos reikšmės | Vidutinės reikšmės | Didelės reikšmės | Mažos reikšmės | Vidutinės reikšmės | Didelės reikšmės | Mažos reikšmės | Vidutinės reikšmės | Didelės reikšmės | Mažos reikšmės | Vidutinės reikšmės | Didelės reikšmės | Mažos reikšmės | Vidutinės reikšmės | Didelės reikšmės | Mažos reikšmės | Vidutinės reikšmės | Didelės reikšmės | Mažos reikšmės | Vidutinės reikšmės | Didelės reikšmės | Mažos reikšmės | Vidutinės reikšmės | Didelės reikšmės
|  | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc. | U, proc.
Automatizuotas kraujo ląstelių tyrimas
WBC | ×10^9/l | 4.4 | 3.3 | 2.7 | 4.7 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 5.2 | 2.8 | 1.9 | 5.1 | 2.9 | 2 | 4.6 | 3 | 2.4 | 4.4 | 3 | 2 | 4 | 2.8 | 2.2
RBC | ×10^12/l | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2
HGB | g/l | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1
HCT | % | 3.7 | 3 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5
MCV | fl | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.1 | 1 | 1
MCH | pg | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5
MCHC | g/l | 3.5 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7
RDW-SD | fl | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8
RDW-CV | % | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6
PLT | ×10^9/l | 13.8 | 5.1 | 3.5 | 16.7 | 6.4 | 3.8 | 7.8 | 5 | 3.6 | 14.5 | 7.2 | 3.8 | 11.7 | 5.5 | 3.3 | 9.5 | 4.6 | 3.3 | 13 | 6.4 | 3.5 | 16.7 | 8.5 | 4
PDW | fl | 7.5 | 5.5 | 4 | 9.5 | 6.6 | 4 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | 13.5 | 7 | 4.8 | 13.3 | 5.9 | 4.1 | 11.4 | 5.7 | 3.8 | 16.9 | 6.3 | 4 | 13.2 | 6.4 | 3.9
MPV | fl | 5.3 | 2.8 | 1.7 | 6 | 3.9 | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 7.2 | 4.1 | 2.6 | 6.1 | 3.6 | 2 | 5.8 | 3.2 | 2 | 6.3 | 4 | 2.1 | 5.7 | 3.9 | 2.2
P-LCR | % | 42.5 | 12.1 | 7.9 | 44.2 | 16.2 | 8.7 | 32.5 | 10.9 | 7.6 | 22.7 | 15.8 | 11.2 | 24.1 | 14.8 | 9 | 24.9 | 13.6 | 8.3 | 23.7 | 15.5 | 8.5 | 21.2 | 15.1 | 8.6
PCT | % | 16.1 | 6.5 | 4.1 | 19.3 | 7.1 | 4.4 | 11.9 | 6.5 | 4.3 | 19.2 | 7.6 | 4.1 | 17.7 | 7.1 | 4 | 16.1 | 6.2 | 4.2 | 16.2 | 7.4 | 3.9 | 21 | 7.9 | 4
%NEUT | % | 5.6 | 4 | 3.7 | 5.3 | 4 | 3.5 | 4.9 | 4 | 3.5 | 4 | 2.7 | 2.1 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 4.7 | 2.7 | 2 | 3.7 | 2.9 | 2 | 5 | 3.3 | 2.2
%LYMP | % | 8 | 6 | 6.1 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 7.1 | 5.2 | 4.5 | 7.4 | 5.4 | 4.1 | 6.5 | 5.1 | 4.1 | 7.7 | 5.5 | 4.1
%MONO | % | 19.5 | 14.2 | 13.4 | 17.6 | 14.1 | 13.6 | 19.8 | 15.5 | 14.8 | 14.6 | 9.9 | 5.5 | 15 | 9.7 | 6.8 | 16.6 | 10.1 | 6 | 15.8 | 9.1 | 6.5 | 16.6 | 9.8 | 6.5
%EOS | % | 14 | 14 | 15 | 14.2 | 13.9 | 13.4 | 13.5 | 14.1 | 12.8 | 7.9 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 8 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 8.6 | 7.1 | 6.7
%BASO | % | 6.9 | 5.2 | 4.5 | 7.8 | 6.1 | 5.2 | 7.6 | 5.8 | 5.2 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 11.7 | 9 | 8.4 | 12.3 | 9.9 | 8.2 | 11.6 | 8.7 | 8.1 | 12.5 | 9.2 | 8.1
%IG | % | 7.8 | 6.4 | 6 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 10 | 8.5 | 9.4
%NRBC | % | 18.7 | 11 | 6.7 | 18 | 10.1 | 6.9 | 19.1 | 10.3 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#NEUT | ×10^9/l | 7.2 | 5.2 | 4.8 | 7 | 5.7 | 4.2 | 6.4 | 5.1 | 4 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 6.3 | 4 | 2.9 | 7 | 4 | 3.1 | 5.5 | 4.1 | 2.6 | 6.2 | 4.1 | 3.1
#LYMP | ×10^9/l | 8.9 | 6.9 | 6.7 | 9.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 6.1 | 4.6 | 9 | 6 | 4.6 | 8.4 | 6 | 4.9 | 8 | 5.8 | 4.4 | 9.2 | 6.3 | 4.6
#MONO | ×10^9/l | 20.1 | 14.6 | 13.6 | 18.2 | 14.3 | 13.2 | 20.3 | 15.9 | 14.9 | 15.7 | 10.1 | 5.9 | 15.9 | 10 | 7 | 17.3 | 10.7 | 6.2 | 17.2 | 9.7 | 6.8 | 16.7 | 10.4 | 6.7
#EOS | ×10^9/l | 14.6 | 14.3 | 15.1 | 14.7 | 14 | 14 | 14.8 | 14.3 | 13.2 | 9.5 | 7.5 | 6.9 | 9.5 | 7.4 | 7.6 | 9.5 | 7.7 | 6.7 | 7.9 | 7 | 7 | 9.6 | 7.5 | 6.6
#BASO | ×10^9/l | 7.9 | 6 | 5.2 | 9.1 | 7.1 | 5.8 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 12.3 | 9.8 | 8.9 | 13 | 9.5 | 8.6 | 12.9 | 10.2 | 8.5 | 11.9 | 9.3 | 7.9 | 13 | 9.4 | 8.8
#IG | ×10^9/l | 8.8 | 7.1 | 6.6 | 8.3 | 7.6 | 6.3 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 12.1 | 10.4 | 10.6 | 11.5 | 10.5 | 11.2 | 12.3 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.5 | 9.7 | 11.1 | 9.4 | 9.5
#NRBC | ×10^9/l | 18.2 | 10.8 | 6.5 | 17.4 | 10 | 6.9 | 18.8 | 9.8 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Biocheminiai tyrimai
CRB | mg/l | - | 3,5 (SVP ATELLICA-B-03) 2,2 (SVP ATELLICA-B-50) | 2,0 (SVP ATELLICA-B-03) 2,5 (SVP ATELLICA-B-50) | 3,2 (SVP ATELLICA-B-03) 5,1 (SVP ATELLICA-B-50) | 6,2 (SVP ATELLICA-B-03) 8,1 (SVP ATELLICA-B-50) | 2,5 (SVP ATELLICA-B-03) 2,9 (SVP ATELLICA-B-50) | 5,0 (SVP ATELLICA-B-03) | 2,3 (SVP ATELLICA-B-03) 2,4 (SVP ATELLICA-B-50) | 2,4 (SVP ATELLICA-B-03) 4,0 (SVP ATELLICA-B-50) | 3,5 (SVP-SLL B-09) 3,7 (SVP ATELLICA-B-50) | 1,7 (SVP-SLL B-09) 2,9 (SVP ATELLICA-B-50) | - | 9,1 | 9,0 | - | 9.5 | 10.1 | - | 6.2 | 6 | - | 20.6 | 6.3 | -
ASO | IU/ml | 4,9 (SVP ATELLICA-B-32) 6,3 (SVP ATELLICA-B-52) | 3,6 (SVP ATELLICA-B-32) 4,0 (SVP ATELLICA-B-52) | 2,7 (SVP ATELLICA-B-32) 3,4 (SVP ATELLICA-B-52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RF | kIU/l | 20.1 | 4.7 | 3.4 | 18.3 | 8.3 | 6.5 | 20.7 | 7 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AMYLAS | U/l | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2.5 | -
IgM | g/l | 13.1 | 6 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IgG | g/l | 5.4 | 5.5 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IgA | g/l | 5 | 3.5 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TRF | g/l | 2.8 | 2.9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IP | mmol/l | 5.3 | 3.7 | 4.4 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 3.2 | 5.9
Ca | mmol/l | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 3.1 | 3.7
Mg | mmol/l | 8.4 | 4.5 | 3.9 | 8.6 | 5.1 | 4.7 | 8.4 | 4.3 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 | 5.4 | 10.1
Fe | μmol/l | 14.4 | 3.6 | 1.6 | 4.4 | 2.9 | 2.4 | 14.9 | 2.6 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2.3 | -
ALB | g/l | 3.2 | 2.8 | - | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 5 | -
TP | g/l | 2,9 (SVP ATELLICA-B-33) 2,3 (SVP ATELLICA-B-55) | 2,6 (SVP ATELLICA-B-33) 1,6 (SVP ATELLICA-B-55) | - | 2,9 (SVP ATELLICA-B-33) 3 (SVP ATELLICA-B-55) | 2,6 (SVP ATELLICA-B-33) 3 (SVP ATELLICA-B-55) | 2,6 (SVP ATELLICA-B-33) 2,6 (SVP ATELLICA-B-55) | 3,4 (SVP ATELLICA-B-33) 2,2 (SVP ATELLICA-B-55) | 3,5 (SVP ATELLICA-B-33) 1,6 (SVP ATELLICA-B-55) | 3,8 (SVP ATELLICA-B-33) 1,8 (SVP ATELLICA-B-55) | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | 2.7 | 4.6
GLU | mmol/l | 3 | 2.6 | 2.6 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2,2 (SVP-SLL B-06) 3,6 (SVP ATELLICA-B-06) | 1,7 (SVP-SLL B-06) 3,4 (SVP ATELLICA-B-06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.1 | -
Cl | mmol/l | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.6 | - 2,2 (SVP ATELLICA-B-12) | - 1,4 (SVP ATELLICA-B-12) | - 1,5 (SVP ATELLICA-B-12) | 1,7 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 1.6 | 1.4
K | mmol/l | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1,3 (SVP-SLL B-10) 1,6 (SVP ATELLICA-B-15) | 0,9 (SVP-SLL B-10) 1,3 (SVP ATELLICA-B-15) | 1,5 (SVP-SLL B-10) 1,4 (SVP ATELLICA-B-15) | 4.5 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.6 | 1.5
Na | mmol/l | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1,6 (SVP-SLL B-11) 1,4 (SVP ATELLICA-B-16) | 1,2 (SVP-SLL B-11) 1,5 (SVP ATELLICA-B-16) | 1,3 (SVP-SLL B-11) 1,7 (SVP ATELLICA-B-16) | 1.3 | 0.8 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 1.8 | 1.8
UA | μmol/l | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2.7 | 5.2
CHOL | mmol/l | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 4.5 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 3,2 (SVP SLL-B-04) 3,0 (SVP ATELLICA-B-04) | 2,1 (SVP SLL-B-04) 2,5 (SVP ATELLICA-B-04) | 1,6 (SVP SLL-B-04) 2,4 (SVP ATELLICA-B-04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2.5 | 6.4
TRIG | mmol/l | 5 | 3.8 | 3.1 | 6.8 | 5.3 | 3.3 | 4.9 | 3.8 | 2.8 | 3,2 (SVP SLL-B-03) 5,6 (SVP ATELLICA-B-41) | 2,6 (SVP SLL-B-03) 4,2 (SVP ATELLICA-B-41) | 2,4 (SVP SLL-B-03) 3,2 (SVP ATELLICA-B-41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 5.1 | 8.2
DTL chol | mmol/l | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 6.1 | 6.3 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 2,7 (SVP SLL-B-01) 6,0 (SVP ATELLICA-B-40) | 3,0 (SVP SLL-B-01) 4,0 (SVP ATELLICA-B-40) | - 3,4 (SVP ATELLICA-B-40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.7 | -
MTL chol | mmol/l | 2 | 4.9 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GGT | U/l | 10,9 (SVP ATELLICA-B-11) 6,8 (SVP ATELLICA-B-51) | 4,4 (SVP ATELLICA-B-11) 2,6 (SVP ATELLICA-B-51) | 2,9 (SVP ATELLICA-B-11) 2,0 (SVP ATELLICA-B-51) | 8,4 (SVP ATELLICA-B-11) 5,2 (SVP ATELLICA-B-51) | 3,5 (SVP ATELLICA-B-11) 2,3 (SVP ATELLICA-B-51) | 2,4 (SVP ATELLICA-B-11) 1,9 (SVP ATELLICA-B-51) | 10,0 (SVP ATELLICA-B-11) 7,5 (SVP ATELLICA-B-51) | 4,0 (SVP ATELLICA-B-11) 2,7 (SVP ATELLICA-B-51) | 2,2 (SVP ATELLICA-B-11) 2,0 (SVP ATELLICA-B-51) | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | -
PAMY | U/l | 3.4 | 1.8 | 3.6 | 11.6 | 3.8 | 2 | 11.8 | 3.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CREA | μmol/l | 4,8 (serume) 4,3 (šlapime) | 3,6 (serume) 4,1 (šlapime) | 3,2 (serume) - (šlapime) | 5,9 (serume) 4,5 (šlapime) | 4,0 (serume) 3,9 (šlapime) | 2,9 (serume) - (šlapime) | 5,6 (serume) 3,1 (šlapime) | 3,5 (serume) 3,4 (šlapime) | 3,0 (serume) - (šlapime) | 7,5 (SVP-SLL B-02) 5,0 (serume) (SVP ATELLICA-B-07) 3,8 (šlapime) (SVP ATELLICA-B-07) | 4,1 (SVP-SLL B-02) 3,6 (serume) (SVP ATELLICA-B-07) 3,6 (šlapime) (SVP ATELLICA-B-07) | - 3,1 (serume) (SVP ATELLICA-B-07) - (šlapime) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 5 | -
UN | mmol/l | 5.4 | 3.5 | 3.2 | 6.4 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3 | 2.7 | 6,7 (SVP SLL B-05) 4,3 (SVP ATELLICA-B-08) | 4,4 (SVP SLL B-05) 3,6 (SVP ATELLICA-B-08) | - 3,5 (SVP ATELLICA-B-08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 6.2 | -
DBIL | μmol/l | 4.5 | 2.7 | 2.5 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 6 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | 8.4 | -
TBIL | μmol/l | 4.1 | 2.2 | 4.1 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 1.4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 4.7 | -
ALP | U/l | 7.2 | 3.3 | 3.1 | 8.4 | 4.9 | 3.4 | 7.8 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 | 4.6 | -
AST | U/l | 2.9 | 2.3 | 3 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 5.4 | 3.4 | 4.2 | 4,7 (SVP-SLL B-07) 2,9 (SVP ATELLICA B-02) | 2,7 (SVP-SLL B-07) 2,4 (SVP ATELLICA B-02) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 4.5 | -
ALT | U/l | 5 | 2.5 | 2.2 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 7.6 | 3.5 | 2.8 | 5,5 (SVP-SLL B-08) 4,8 (SVP ATELLICA B-01) | 3,1 (SVP-SLL B-08) 2,3 (SVP ATELLICA B-01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 5.7 | -
HbA1c | % | 3.1 | 2 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 2 | 1.7 | - 2,5 (SVP ATELLICA-B-21) | - 2,0 (SVP ATELLICA-B-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
djCRB | mg/l | 6.2 | 3.1 | 2.4 | 9.9 | 4.9 | 3.6 | 9.7 | 6.2 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LIP | U/l | 10.3 | 7 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LDH | U/L | 2.5 | 3.1 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cu | μmol/l | 9.6 | 7.8 | 7.2 | 9.9 | 8.2 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Zn | μmol/l | 4.8 | 3.4 | - | 4.8 | 3 | - | 6.5 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CK | U/l | 6.9 | 2.2 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LpA | g/l | 5.2 | 5.8 | - | Netaikoma | 5.3 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ApoB | g/l | 7.4 | 5.2 | 4.9 | 8.8 | 5.8 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CO2 | mmol/l | 9.8 | 8.4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
uALB | mg/l | - | 7.6 | 4.5 | 10.7 | 6.5 | - | 9.3 | 4.8 | - | - 8,7 (SVP ATELLICA-B-47) | - 5,7 (SVP ATELLICA-B-47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Li | mmol/l | 4.7 | 3.1 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | - | - | -
Imunocheminiai tyrimai
FER | μg/l | 7.1 | 7.9 | 10.4 | 7.1 | 7.4 | 8 | 7.4 | 6 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IgE | kU/l | 6.3 | 7.3 | - | 7.3 | 7 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LT3 | pmol/l | 6.6 | 4.6 | - | 7.5 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 4.5 | 3.5 | - 6,2 (SVP ATELLICA-I-06) | - 4,8 (SVP ATELLICA-I-06) | - 5,2 (SVP ATELLICA-I-06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LT4 | pmol/l | 7 | 5.8 | - | 6.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 4 | - 7,2 (SVP ATELLICA-I-02) | - 5,2 (SVP ATELLICA-I-02) | - 4,8 (SVP ATELLICA-I-02) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TSH dj | mIU/l | 5,1 (SVP ATELLICA-I-03) 4,9 (SVP ATELLICA-I-69) | 5,0 (SVP ATELLICA-I-03) 5,5 (SVP ATELLICA-I-69) | - | 5,4 (SVP ATELLICA-I-03) 5,2 (SVP ATELLICA-I-69) | 4,9 (SVP ATELLICA-I-03) 5,8 (SVP ATELLICA-I-69) | 5,0 (SVP ATELLICA-I-03) 6,2 (SVP ATELLICA-I-69) | 3,7 (SVP ATELLICA-I-03) 3,5 (SVP ATELLICA-I-69) | 4,6 (SVP ATELLICA-I-03) 4,0 (SVP ATELLICA-I-69) | 2,9 (SVP ATELLICA-I-03) 4,1 (SVP ATELLICA-I-69) | - 5,1 (SVP ATELLICA-I-69) | - 4,7 (SVP ATELLICA-I-69) | - 5,3 (SVP ATELLICA-I-69) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ATPO | kIU/l | 20,9 (SVP ATELLICA-I-72) | 13,8 (SVP ATELLICA-I-05) 11,3 (SVP ATELLICA-I-72) | 8,6 (SVP ATELLICA-I-05) 9,0 (SVP ATELLICA-I-72) | 23,3 (SVP ATELLICA-I-72) | 13,4 (SVP ATELLICA-I-05) 11,5 (SVP ATELLICA-I-72) | 7,8 (SVP ATELLICA-I-05) 8,8 (SVP ATELLICA-I-72) | 18,8 (SVP ATELLICA-I-72) | 11,1 (SVP ATELLICA-I-05) 12,9 (SVP ATELLICA-I-72) | 5,4 (SVP ATELLICA-I-05) 9,2 (SVP ATELLICA-I-72) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ca 125 | kIU/l | 5,1 (Atellica IM 1600) | 5,3 (Atellica IM 1600) | - | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ca 125 | kU/l | 5,1 (Cobas e801) | 6,6 (Cobas e801) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ca 15-3 | kIU/l | 11.2 | 9.9 | - | 7.9 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
HE4 | pmol/l | 4.1 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cyfra 21-1 | μg/l | 6.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ca 72-4 | kU/l | 6.1 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ca 19-9 | U/ml | 10.5 | 12.7 | - | 12.6 | 13.1 | 15.9 | 8.5 | 11.9 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CEA | μg/l | 11.8 | 6.5 | - | 14.2 | 7.2 | 6.2 | 10.1 | 6.7 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PSA | μg/l | - | 6.4 | 6.3 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FSH | IU/l | 9.1 | 7.6 | 6.8 | 7.7 | 6.5 | 5.7 | 7 | 6.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LH | U/l | 4.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 8.3 | 7 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PRG | nmol/l | 14.6 | 8.4 | 7.7 | 13.7 | 8 | 7.23 | 16.2 | 5.1 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PRL | mIU/l | 6.3 | 6.2 | 7.9 | 5.8 | 6.2 | 7.3 | 4.6 | 4.4 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TEST | nmol/l | 9.7 | 9 | 9.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
E2 | pmol/l | 15.3 | 7.6 | - | 12.8 | 7.5 | - | 12.1 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VitB12 | pmol/l | 12.1 | 11.3 | 9.6 | 15.9 | 12 | 11 | 14.1 | 8.9 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VitD 25-OH | µg/l | 14.1 | 8.8 | 15.6 | 17.9 | 14.4 | 9.3 | 19.3 | 13.4 | 8.2 | - 13,9 (SVP ATELLICA-I-04) | - 7,9 (SVP ATELLICA-I-04) | - 16,5 (SVP ATELLICA-I-04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FOL | nmol/l | 20.1 | 15.3 | 15.6 | 22.8 | 15.5 | 14.8 | 15.5 | 11.9 | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHBG | nmol/l | 6.4 | 6.6 | - | 6.4 | 7.5 | - | 4.9 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
iPTH | pmol/l | 8.8 | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 8.3 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ŽIV komb. | Index | Netaikoma | 7.9 | 8,2 (anti-HIV-1) 19,2 (anti-HIV-2) 14,1 (HIV-1 p24 Ag) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
aHCV | Index | Netaikoma | 10.9 | 11 | Netaikoma | 14,0 | - | Netaikoma | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
aHBs | IU/l | Netaikoma | 8.1 | - | Netaikoma | 5.5 | - | Netaikoma | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
HBsAg | Index | Netaikoma | 11 | - | 33.3 | 8.3 | - | Netaikoma | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
aHBcor | Index | Netaikoma | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
fPSA | μg/l | 7 | 6.6 |  | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CORT | nmol/l | 14.2 | 11.9 | - | 10.3 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Anti-CCP | kIU/l | 10.5 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AB12 | pmol/l | 10.9 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DHEA-SO4 | μmol/l | 9.9 | 8.1 | - | 9.9 | 8.9 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
HPG | kU/l | - | 5.9 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TG | µg/l | 14.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Anti-TG | IU/ml | 6.1 | 6.9 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NT-proBNP | ng/l | 5,1 (SVP ATELLICA-I-45) 5,3 (SVP ATELLICA-I-66) | 4,8 (SVP ATELLICA-I-45) 3,8 (SVP ATELLICA-I-66) | 5,0 (SVP ATELLICA-I-45) 3,4 (SVP ATELLICA-I-66) | 6,8 (SVP ATELLICA-I-45) 6,1 (SVP ATELLICA-I-66) | 6,0 (SVP ATELLICA-I-45) 5,4 (SVP ATELLICA-I-66) | 5,7 (SVP ATELLICA-I-45) 5,6 (SVP ATELLICA-I-66) | 5,6 (SVP ATELLICA-I-45) 5,6(SVP ATELLICA-I-66) | 4,0 (SVP ATELLICA-I-45) 4,4 (SVP ATELLICA-I-66) | 4,7 (SVP ATELLICA-I-45) 4,8 (SVP ATELLICA-I-66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 8.5 | 11.3
AFP | kIU/l | 7.6 | 6.7 | - | 13.4 | 7.9 | 8 | 9.7 | 6.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
HCG | IU/l | 10.2 | 7.3 | 6.8 | 12.1 | 8 | 7 | 9.1 | 5.8 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AKTH | ng/l | 29.3 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
HCY | μmol/l | 14.8 | 9.1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AMH | pmol/l | 5.5 | 6.4 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CALCT | ng/l | 23.6 | 17.1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INS | mU/l | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELF | - | 2 | 1.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PIIINP | µg/l | 11.3 | 9 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TIMP-1 | µg/l | 5.7 | 6.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
HA | µg/l | 8.6 | 7.4 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ToxoG | IU/ml | - | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ToxoM | Index | 60.4 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EBV VCA IgG | s/co | 24.4 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EBV VCA IgM | s/co | 50.4 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CMV IgG | Index | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CMV IgM | Index | 10 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T3 | nmol/l | 5.8 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | nmol/l | 6.2 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S100 | μg/l | 7.7 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
HCG+beta | IU/l | 6.1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CROSSL | pg/ml | 4.4 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CpS | pmol/l | 4.7 | 4.7 | 5.5 | - | - | - | [15 empty] | - | - | -
Krešėjimo sistemos tyrimai
PT | INR | 3.2 | 3.8 | - | 6.5 | 8.8 | - | 2.5 | 3.1 | - | 2.6 | 3.3 | - | 3.5 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 5.2 | -
PT | Proc. | 6.6 | 4.7 | - | 11.6 | 10.6 | - | 5.4 | 3.6 | - | 6.4 | 3.8 | - | 7 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 6.6 | -
PT | s | 2.8 | 3.4 | - | 5.6 | 8.4 | - | 2.2 | 3.1 | - | 2.3 | 3.1 | - | 2.9 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.6 | -
ADTL | s | 4.4 | 5.7 | - | 4.3 | 7 | - | 3 | 5.3 | - | 3.3 | 5.6 | - | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 7.8 | -
D-dimerai | μg/l FEU | 5.1 | 8.6 | - | 9.3 | 11.3 | - | 5.1 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 9.6 | -
FIBR | g/l | 9.9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELISA tyrimai
Chlamydia pneumoniae IgG (Euroimmun Analyser I) | Ratio | - | - | - | 21.4 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Chlamydia pneumoniae IgG (EuroLabWorkstation) | Ratio | - | - | - | 0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Chlamydia pneumoniae IgM (Euroimmun Analyser I) | Ratio | - | - | - | 31.1 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Chlamydia pneumoniae IgM (EuroLabWorkstation) | Ratio | - | - | - | 0 | 20.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Erkinio encefalito antikūnai (povakcininiai) (Euroimmun Analyser I) | VIEV/ml | - | - | - | 19.4 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Erkinio encefalito antikūnai (povakcininiai) (EuroLabWorkstation) | VIEV/ml | - | - | - | 20.2 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Erkinio encefalito IgG (Euroimmun Analyser I) | Ratio | - | - | - | 22.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Erkinio encefalito IgG (EuroLabWorkstation) | Ratio | - | - | - | 23.5 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Erkinio encefalito IgM (Euroimmun Analyser I) | Ratio | - | - | - | 30.3 | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Erkinio encefalito IgM (EuroLabWorkstation) | Ratio | - | - | - | 35.2 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Herpes simplex IgG | Ratio | - | - | - | 15.6 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Herpes simplex IgM | Ratio | - | - | - | 20 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Laimo ligos IgG (Euroimmun Analyser I) | Ratio | - | - | - | 24.1 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Laimo ligos IgG (EuroLabWorkstation) | Ratio | - | - | - | 49.7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Laimo ligos IgM (Euroimmun Analyser I) | Ratio | - | - | - | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Laimo ligos IgM (EuroLabWorkstation) | Ratio | - | - | - | 58.9 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mycoplasma pneumoniae IgG (Euroimmun Analyser I) | Ratio | - | - | - | 12.4 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mycoplasma pneumoniae IgG (EuroLabWorkstation) | Ratio | - | - | - | 40.6 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mycoplasma pneumoniae IgM (Euroimmun Analyser I) | Ratio | - | - | - | 24.1 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mycoplasma pneumoniae IgM (EuroLabWorkstation) | Ratio | - | - | - | 42.2 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Toxocara canis IgG | Ratio | - | - | - | 31.2 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Varicella zoster IgG | Ratio | - | - | - | 17.3 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bordetella pertussis IgA | IU/ml | - | - | - | Netaikoma | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bordetella pertussis IgG | IU/ml | - | - | - | Netaikoma | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Adiponektinas | mg/l | - | - | - | 4.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Leptinas | μg/l | - | - | - | 7.5 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Rankiniai tyrimai
ENG | mm/val | 34.3 | 33 | - | 44.9 | 30.4 | - | 35.2 | 29.4 | - | 19.1 | 12.1 | - | 19.4 | 18.8 | - | 23.1 | 9.1 | - | 25.5 | 23.7 | - | - | - | -
Note on F11: Gabija Liugailaitė: Visi hematologijos duomenys iki 2026-01-10
Note on C42: Lukas Kisielius: nebenaudojamas nuo 2025-08, 215 rezultatų
Note on E49: Mantė Rakauskaitė: Nuo 2025-01 iki 2025-04. 63 taškai.
Note on C51: Mantė Rakauskaitė: Nuo 2025-01 iki 2025-07. 371 taškai.
Note on A53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Mantė Rakauskaitė @Dovydas Levinas Pataisau datą į 12-02, nes LAS taikytas ir TP-2 pradėta ne nuo gruodžio pradžios, o nuo 2 d. Reply: ačiū! Reply: Dėkojam!
Note on F53: Gabija Liugailaitė: + lapkričio mėn. taškai iš reagento verifikacijos laikotarpio
Note on G53: Gabija Liugailaitė: + lapkričio mėn. taškai iš reagento verifikacijos laikotarpio
Note on H53: Gabija Liugailaitė: + lapkričio mėn. taškai iš reagento verifikacijos laikotarpio
Note on A63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Mantė Rakauskaitė @Dovydas Levinas Pataisau pagal ankstesnį aukščiau komentarą, pasikoreguokite U vertes atitinkamai.
Note on F63: Gabija Liugailaitė: + vasario mėn. taškai iš reagento verifikacijos laikotarpio
Note on G63: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-04-10 + vasario mėn. taškai iš reagento verifikacijos laikotarpio
Note on H63: Gabija Liugailaitė: + vasario mėn. taškai iš reagento verifikacijos laikotarpio
Note on F65: Gabija Liugailaitė: CREA šlapime rezultatai nuo 2025-05-27
Note on G65: Gabija Liugailaitė: CREA šlapime rezultatai nuo 2025-05-27
Note on B72: Mantė Rakauskaitė: Matavimo vienetai keičiasi nuo 2026 m.
Note on E72: Mantė Rakauskaitė: 3 lygis leidžiamas nuo 2025m vasario mėnesio. 1108 taškai.
Note on H72: Gabija Liugailaitė: 3 VKK lygis leidžiamas nuo 2025 m. gegužės mėn.
Note on F76: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo birželio mėn.
Note on G76: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo birželio mėn.
Note on H76: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo birželio mėn.
Note on E85: Lukas Kisielius: naudotas iki 2025-08-01, 1470 rezultatų
Note on F86: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-04-07
Note on G86: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-04-07
Note on H86: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-04-07
Note on F89: Gabija Liugailaitė: + kovo ir balandžio mėn. VKK rezultatai iš reagento verifikacijos
Note on G89: Gabija Liugailaitė: + kovo ir balandžio mėn. VKK rezultatai iš reagento verifikacijos
Note on H89: Gabija Liugailaitė: + kovo ir balandžio mėn. VKK rezultatai iš reagento verifikacijos
Note on F90: Gabija Liugailaitė: + sausio mėn. reagento verifikacijos taškai, vasario mėn. taškai dėl IKK leidimo
Note on G90: Gabija Liugailaitė: + sausio mėn. reagento verifikacijos taškai, vasario mėn. taškai dėl IKK leidimo
Note on H90: Gabija Liugailaitė: + sausio mėn. reagento verifikacijos taškai, vasario mėn. taškai dėl IKK leidimo
Note on G113: Gabija Liugailaitė: Duomenys iš tyrimo verifikacijos 2025-04, 2025-10 - 2025-12 mėn.
Note on F114: Gabija Liugailaitė: Duomenys iš tyrimo verifikacijos 2025-04, 2025-10 - 2025-12 mėn.
Note on G114: Gabija Liugailaitė: Duomenys iš tyrimo verifikacijos 2025-04, 2025-10 - 2025-12 mėn.
Note on F116: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-03-17
Note on G116: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-03-17
Note on H116: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-03-17
Note on F117: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-04 mėn.
Note on G117: Gabija Liugailaitė: Duomenys nuo 2025-04 mėn.
Note on F124: Gabija Liugailaitė: Duomenys iš naujos reagento generacijos verifikacijos 2025-09 mėn. - 2025-12 mėn.
Note on G124: Gabija Liugailaitė: Duomenys iš naujos reagento generacijos verifikacijos 2025-09 mėn. - 2025-12 mėn.
Note on H124: Gabija Liugailaitė: Duomenys iš naujos reagento generacijos verifikacijos 2025-09 mėn. - 2025-12 mėn.
Note on C128: Lukas Kisielius: naudojamas nuo 2025-12-08, 29 rezultatai
Note on C147: Lukas Kisielius: Tyrimas atliekamas nuo 2025-10-02, 79 rezultatai
Note on D147: Lukas Kisielius: Tyrimas atliekamas nuo 2025-10-02, 72 rezultatai
Note on E147: Lukas Kisielius: Tyrimas atliekamas nuo 2025-10-02, 74 rezultatai
Note on G178: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: šio tyrimo nebeatliekame.
Note on G179: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: šio tyrimo nebeatliekame.